## Slide 1
Интрамедуллярные фиксаторы для остеосинтеза несросшихся переломов диафиза бедренной кости
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. РАЗУМОВСКОГО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Докладчик:
к.м.н., Зуев П.П.
Саратов 2020

## Slide 2
Актуальность
В структуре переломов длинных трубчатых костей на долю бедренной кости приходится до 25% случаев, в том числе с повреждениями средней трети диафиза – до 60% [Котельников Г.П., 2008; Ямщиков О.Н., 2015; Борзунов Д.Ю., 2016]
По данным отечественных и зарубежных авторов, реостеосинтез несросшихся переломов диафиза бедренной кости методом БИОС в 22% случаев не приводит к консолидации перелома [Челноков А.Н., 2015; Hierholzer C., 2014; Tsang S. T., 2015; Bell A., 2016]
В связи с этим сохраняется потребность в разработке новых технологий интрамедуллярной фиксации отломков бедренной кости, в которых реализация процесса консолидации будет осуществляться за счёт биомеханически обоснованных конструктивных особенностей имплантата [Барабаш А.П., 2013, 2019]
Notes: Глубокоуважаемый председатель, члены президиума, участники конгресса актуальность выбранной темы обусловлена широким распространением переломов диафиза бедренной кости и сохраняющейся высокой частотой осложнений при ее хирургическом лечении.
Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез остаётся наиболее часто применяемым способом хирургического лечения больных с несросшимися переломами бедренной кости однако доля несращения костных отломков после ревизионных операций может достигать 22%.
Серьёзным недостатком современных конструкций для БИОС является шунтирование силовых нагрузок на зону повреждения, что создаёт прецедент для формирования резорбционного диастаза между отломками. В результате этого возрастает риск замедления процессов ремоделирования кости в посттравматическом периоде.
В связи с этим сохраняется потребность в разработке новых технологий интрамедуллярной фиксации отломков бедренной кости в которых реализация нормального процесса консолидации будет осуществляться за счёт биомеханически обоснованных конструктивных особенностей имплантата.
2

## Slide 3
Цель исследования
Улучшение результатов лечения пациентов с несросшимися переломами диафиза бедренной кости за счет совершенствования стержней для интрамедуллярного остеосинтеза
Notes: Поэтому целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения пациентов с несросшимися переломами диафиза бедренной кости за счет совершенствования стержней для интрамедуллярного остеосинтеза.
3

## Slide 4
10 Нм
100 Н
Метод компьютерного 3D моделирования
Система
«бедренная кость-стержень «BNB»»
Система
«бедренная кость-
стержень «СарНИИТО»»
Система
«бедренная кость-стержень «СhM»»
700 Н
Notes: На этапе разработке фиксаторов с помощью математического моделирования изучали систему «бедренная кость-стержень» с переломом диафиза типа А2 и А3 по АО/ASIF.
В качестве имплантатов использовали модели стандартного стержня и двух разрабатываемых которые в дальнейшем были примененные в клинической практике.
4

## Slide 5
Chart: 
| Осевая | Поперечная | Скручивающая
"СhM" | 1.1 | 2.1 | 0.7
"СарНИИТО" | 1.2 | 2.2 | 0.8
"BNB" | 1.1 | 1.8 | 0.2
Chart: 
| Осевая | Поперечная | Торсионная
"СhM" | 1 | 2 | 0.8
"СарНИИТО" | 1 | 2 | 0.9
"BNB" | 1.1 | 2 | 0.3
мм
Максимальные перемещения в системе «кость - имплантат»
при трёх видах нагрузок для переломов типа А2 и А3 (мм)
Notes: Все три рассмотренных стержня показали схожие значения перемещений при осевой и поперечной нагрузках то есть они могут обеспечить необходимую стабильность остеосинтеза.

## Slide 6
Максимальные эффективные напряжения в стержне
«ChM» при торсионной нагрузке
Notes: Выявлены наиболее нагружаемые отделы стандартного стержня, которые располагаются в области перелома и дистальной части стержня с блокирующими винтами, что характерно для всех исследованных нагрузок и типов переломов. Именно эти участки стержня часто не выдерживают нагрузок, подвергаются деформации и даже ломаются.

## Slide 7
Рентгенограммы пациентов с примерами
деформаций и поломки элементов стандартного стержня
Notes: В клинической практике мы не раз сталкивались с подтверждением этого факта. На данном слайде демонстрируются рентгенограммы 4-х различных пациентов. На первых 2-х можно видеть деформацию и излом блокирующих винтов. На остальных перелом стержня по линии несросшегося перелома.

## Slide 8
Максимальные эффективные напряжения в стержнях «СарНИИТО» и «BNB» при торсионной нагрузке
Стержень «СарНИИТО»
Стержень «BNB»
Notes: Напротив для разрабатываемых стержней была характерна другая картина концентрации напряжений.
Они равномерно распределялись по всей длине а не концентрировались в одной точки как в стандартном стержне.

## Slide 9
Стержни НИИТОН, примененные
у пациентов основной группы
Стержень «BNB»
Стержень «СарНИИТО»
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФС РЗН 2015/3434
Notes: Проведенное исследование в саратовском НИИТОН на этапе разработки позволило добиться оптимальной конструкции интрамедуллярных стержней. Эти стержни получили название «СарНИИТО» и «BNВ».
Особенность этих стержней заключается в наличии ребер, расположение которых продиктовано строением костно-мозгового канала бедренной кости, именно они позволяют осуществлять блокирование стержней без винтов, а интрамедуллярный фиксатор выполняет роль остова на котором посредством мышечной аутокомпресси и дозированной нагрузки на конечность осуществляется физиологический процесс консолидации костных отломков.
Возможность их применения в клинической практике подтверждена регистрационными удостоверениями Российской Федерации.
9

## Slide 10
II Этап
Клиническая часть
Реостеосинтез стержнем «ChM»
(n=40)
Реостеосинтез
стержнем «СарHИИТО»
(n=10)
Реостеосинтез cтержнем «BNB»
(n=15)
Основная группа (n=25)
65 пациентов с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости после интрамедуллярного остеосинтеза
Методика интрамедуллярного реостеосинтеза
Группа сравнения (n=40)
А – линия излома проходит под углом ≥ 30° к плоскости, перпендикулярной оси бедра (косой перелом), и Б – линия проходит под углом < 30° соответственно (поперечный перелом)
Дизайн исследования
Notes: Клиническая часть исследования представляла собой моноцентровое, проспективное, открытое исследование.
Нами на базе НИИТОН с января 2009 по ноябрь 2016 год обследовано и пролечено 65 пациентов с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости после интрамедуллярного остеосинтеза. Распределение пациентов на группы осуществляли в зависимости от применяемой методики хирургического лечения и пространственной ориентации линии перелома
Основную группу составили 25 пациентов. Десяти из них интрамедуллярный остеосинтез был выполнен стержнем «СарНИИТО» а 15 больным - стержнем «BNB» по предлагаемой методике.
Группу сравнения сформировали 40 пациентов. Всем пациентам этой группы остеосинтез был выполнен стандартным интрамедуллярным стержнем с поперечным блокированием. В зависимости от линии несросшегося перелома различали группу сравнения А и группу сравнения Б .
10

## Slide 11
Критерии включения пациентов в исследование
Возраст пациентов на момент исследования от 18 до 65 лет
Добровольное информированное согласие на участие в исследовании и на выполнение требований исследования
Несросшийся изолированный односторонний перелом типа А2 или А3 средней трети диафиза бедренной кости после интрамедуллярного остеосинтеза
Отсутствие инфекционных осложнений после предшествующего хирургического вмешательства
Укорочение конечности не более, чем на 3 см
Отсутствие хронических заболеваний внутренних органов в стадии суб- и декомпенсации
Notes: Критериями включения пациентов в исследование стали
Возраст пациентов на момент исследования от 18 до 65 лет
Добровольное информированное согласие на участие и выполнение требований исследования
Несросшийся изолированный односторонний перелом типа А2 или А3 средней трети диафиза бедренной кости после интрамедуллярного остеосинтеза
Отсутствие инфекционных осложнений после предшествующего хирургического вмешательства
Укорочение конечности не более, чем на 3 см
Отсутствие хронических заболеваний внутренних органов в стадии суб- и декомпенсации
11

## Slide 12
Распределение в сравниваемых группах
пациентов по полу и возрасту
*Для мужчин (χ2 = 1,154, p=0,886) и для женщин (χ2 = 3,529, p=0,474)
Chart: 
| 18-25 лет | 26-35 лет | 36-45 лет | 46-55 лет | 56-65 лет
Возраст | 10 | 12 | 10 | 5 | 3
Chart: Основная группа (n=25) =17 и =8
| 18-25 лет | 26-35 лет | 36-45 лет | 46-55 лет | 56-65 лет
Основная группа (n=25) 17 и 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3
Notes: Среди пациентов с несросшимися переломами с/3 бедренной кости в обеих группах преобладали пациенты молодого, трудоспособного возраста. По половому и возрастному признакам группы пациентов были сопоставимы между собой.
12

## Slide 13
Методы исследования
Клинический
-общее клиническое обследование
-оценка исходов хирургического лечения пациентов (СОИ-1)
-оценка качества жизни пациентов (анкета Освестри)
Рентгенологический
-рентгенография (модифицированная шкала радио- графического сращения - mRUS)
-компьютерная томография
Notes: Методы исследования включали в себя классический клинический осмотр пациентов травматолого-ортопедического профиля.
В динамике через 2, 6 и 12 месяцев после хирургического вмешательства больным проводили оценку результатов оперативного лечения по методике стандартизованной оценки исходов. Для оценки качества жизни пациентов применяли опросник Освестри.
Рентгенологическое исследование выполняли в предоперационном периоде, интраоперационно и в динамике в названные сроки. Степень консолидации костных отломков в послеоперационном периоде определяли при помощи модифицированной оценки радиографического сращения
13

## Slide 14
Сроки наблюдения | Основная группа (n=25) |  |  | Группа сравнения (n=37) |  | 
 | ODI, баллы | СОИ-1, % | mRUS, баллы | ODI, баллы | СОИ-1, % | mRUS, баллы
до операции | 39,6±0,7 | 69,1±0,7 | 0 | 39,2±0,4 P4>0,05 | 68,2±0,7 P4>0,05 | 0
через 2 мес. после операции | 42,9±0,5 P1<0,01 | 74,5±0,5 P1<0,001 | 4,7±0,2 | 42,5±0,3 P1<0,001 P4>0,05 | 74,1±0,6 P1<0,001 P4>0,05 | 4,7±0,1 P4>0,05
через 6 мес. после операции | 45,5±0,7 P2<0,01 | 82,6±1,0 P2<0,001 | 12,9±0,6 P2<0,001 | 44,9±0,5 P2<0,001 P4>0,05 | 79,5±0,9 P2<0,001 P4<0,01 | 8,5±0,2 P<0,001 P4<0,001
через 12 мес. после операции | 47,5±1,0 P3>0,05 | 88,8±2,2 P3<0,05 | 14,4±0,7 P3>0,05 | 46,6±0,6 P3<0,05 P4>0,05 | 83,3±1,2 P3<0,05 P4<0,05 | 13,8±0,4 P3<0,001 P4>0,05
Результаты оценки состояния пациентов с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости после проведённого ИОС в сравниваемых группах (M±m)
Примечание: P1 – статистически значимая разница по отношению к данным до операции;
P2 – статистически значимая разница по отношению к данным через 2 месяца после операции;
P3 – статистически значимая разница по отношению к данным через 6 месяцев после операции;
P4 – статистически значимая разница между группами в одни и те же сроки наблюдения.
Notes: При сравнении анатомо-функциональных результатов реостеосинтеза у пациентов основной группы и группы сравнения оказалось, что через 2 месяца после операции по всем анатомическим и функциональным признакам достоверной разницы между группами не было.
Однако через 6 месяцев появились отличия между группами.
14

## Slide 15
Результаты оценки состояния пациентов с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости после проведённого ИОС в сравниваемых группах
Chart: 
| 0 | 2 | 6 | 12
СОИ-1 основ., % | 69.1 | 74.5 | 82.6 | 88.8
СОИ-1 сравн., % | 68.2 | 74.1 | 79.5 | 83.3
ODI основ., балл | 39.6 | 42.9 | 45.5 | 47.5
ODI сравн., балл | 39.2 | 42.5 | 44.9 | 46.6
mRUS основ., балл | 0 | 4.7 | 12.9 | 14.4
mRUS сравн., балл | 0 | 4.7 | 8.5 | 13.8
месяцев после операции
Notes: Показатели СОИ-1 и mRUS Щелчок значимо отличались в пользу основной группы. Иными словами, у пациентов при реостеосинтезе стержнями «СарНИИТО» и «BNB» признаки улучшения сращения по рентгенограммам и восстановление функции нижней конечности к 6 месяцу опережали показатели пациентов после остеосинтеза стержнем «ChM».
Через 12 месяцев после реостеосинтеза бедренной кости Щелчок показатель оценки исходов хирургического лечения СОИ-1 в группе сравнения статистически значимо оказывался ниже такового в основной группе, что указывало на отставание в реабилитации этих пациентов.
15

## Slide 16
Оценка исходов лечения пациентов
сравниваемых групп
Chart: 
| Неудовлетворительный результат | Удовлетворительный результат
Основная группа | 0.08 | 0.92
Группа сравнения | 0.189 | 0.811
Notes: Критерием эффективности хирургического лечения считали достижение консолидации костных отломков к 12 месяцу послеоперационного периода.
Результаты проведённого анализа свидетельствуют о преимуществе и эффективности реостеосинтеза несросшихся переломов средней трети бедренной кости стержнями «СарНИИТО» и «BNB» по сравнению со стандартным стержнем с поперечным блокированием.
16

## Slide 17
Рентгенограммы правого бедра в динамике пациента П., 37 лет
14 месяцев после реостеосинтеза. Стержень «СарНИИТО» удален
mRUS=15 баллов
2 месяца после реостеосинтеза стержнем «СарНИИТО» mRUS=6 баллов
Несросшийся перелом ср/3 бедренной кости, перелом стержня «ChM»
Notes: Позвольте привести клинические примеры.
Пациент П., 37 лет с диагнозом: несросшийся перелом средней трети диафиза правой бедренной кости после БИОС, перелом интрамедуллярного стержня «СhM».
Выполнен Реостеосинтез интрамедуллярным стержнем «СарНИИТО» .
Cтержень удален через 14 месяцев после операции.
17

## Slide 18
Внешний вид больного пациента П., 37 лет
через 6 месяцев после реостеосинтеза стержнем «СарНИИТО»
Опороспособность правой нижней конечности и объем движений в коленном суставах
ODI=44 балла, СОИ-1=83%
Notes: С третьего месяца после операции пациент передвигался с полной нагрузкой на правую нижнюю конечность, опороспособность и амплитуда движений в смежных суставах к 6 месяцу послеоперационного периода восстановлена в полном объеме
18

## Slide 19
Рентгенограммы левого бедра в динамике пациента М., 35 лет
Несросшийся перелом ср/3 бедренной кости после БИОС стержнем «ChM»
2 месяца после реостеосинтеза стержнем «BNB»
mRUS=5 баллов
12 месяца после
реостеосинтеза – консолидация костных отломков
mRUS=14 баллов
Л
Л
Notes: Пациент М., поступил в клинику НИИТОН с диагнозом: несросшийся перелом средней трети диафиза левой бедренной кости после БИОС, сросшийся перелом шейки левой бедренной кости после металлоостесинтеза. Выполнено удаление металлоконструкций и реостеосинтез интрамедуллярным стержнем «BNB».
Через 12 месяцев после реостеосинтеза диагностирована консолидация костных отломков.
19

## Slide 20
Внешний вид больного пациента М., 35 лет через 6 месяцев после реостеосинтеза стержнем «BNB»
Опороспособность левой нижней конечности и объем движений в коленном суставах
ODI=46 балла, СОИ-1=82%
Notes: Со второго месяца после операции пациент передвигался с дополнительной опорой на трость с полной нагрузкой на левую нижнюю конечность, отмечалось незначимое ограничение отведения в тазобедренном суставе,
20

## Slide 21
Послеоперационные специфические осложнения
реостеосинтеза у пациентов сравниваемых групп
Вид осложнения | Количество случаев, абс. (%) | 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ | Группа сравнения (n=37) | Основная группа (n=25)
перелом стержня | 2 (5,4) | -
перелом винтов | 4 (10,8) | -
миграция стержня | - | 1 (4,0)
миграция винтов | 10 (27,0) | -
Всего | 16 (43,2) | 1 (4,0)
Chart: 
| Перелом стержня | Перелом винта | Миграция стержня | Миграция винтов
Основная группа (n=25) | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
Группа сравнения (n=37) | 0.054 | 0.108 | 0 | 0.27
Notes: Нами были проанализированы осложнения, возникающие у пациентов в послеоперационном периоде. Они были разделены на специфические, присущие только этому методу лечения, и неспецифические, возникающие при любом другом виде остеосинтеза.
Обращает на себя внимание значительное количество специфических осложнений, таких как переломы стержня, винтов и их миграции в группе пациентов после реостеосинтеза стержнем.
21

## Slide 22
Послеоперационные неспецифические осложнения
реостеосинтеза у пациентов сравниваемых групп
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ |  | 
Инфекционные | 4 (10,8) | 1 (4,0)
Флеботромбоз | 7 (18,9) | 3 (12,0)
Несращение | 7 (18,9) | 2 (8,0)
Контрактура | - | -
укорочение конечности | 2 (5,4) | 1 (4,0)
Всего | 20 (54,1) | 7 (28,0)
Chart: 
| Инфекционные | Флеботромбоз | Несращение | Укорочение конечности
Основная группа (n=25) | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.04
Группа сравнения (n=37) | 0.108 | 0.189 | 0.189 | 0.054
Notes: Количество неспецифических осложнений в группе сравнения также превышало таковое в основной группе. Высокое суммарное количество осложнений связанно с сочетанием их у одних и тех же пациентов.
22

## Slide 23
Заключение
Компьютерное 3D-моделирование на этапе разработки фиксаторов помогает улучшить конструкцию стержней для обеспечения оптимальных условий остеосинтеза и сращения костных отломков
Интрамедуллярный остеосинтез стержнями «СарНИИТО» и «BNB», основанный на сочетании стабильной фиксации отломков бедренной кости с возможностью аутокомпрессии под воздействием мышечной силы и дозированной нагрузки на конечность, улучшает реабилитационный потенциал пациентов и снижает риск развития осложнений в послеоперационном периоде
Notes: В заключение хотелось бы скачать что
Компьютерное 3D-моделирование на этапе разработки фиксаторов помогает улучшить конструкцию стержней для обеспечения оптимальных условий остеосинтеза и сращения костных отломков.
Интрамедуллярный остеосинтез стержнями «СарНИИТО» и «BNB», основанный на сочетании стабильной фиксации отломков бедренной кости с возможностью аутокомпрессии под воздействием мышечной силы и дозированной нагрузки на конечность, улучшает реабилитационный потенциал пациентов и снижает риск развития осложнений в послеоперационном периоде
23

## Slide 24
Благодарю за внимание!
Notes: 24